## Table 1
page 1 of 4 - Correction table for an alcoholometer calibrated at 20oC (under column corresponding to mixture temperature, find measured value of ethanol concentration in %abv and read the actual concentration in the left column of the same row)
Actual C (%abv)\T (oC) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
0 | [20 empty] | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9
1 | [16 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.2
2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4
3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6
4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8
5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14
6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.7 | 15.1
7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3
8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6
9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8
10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20
11 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2
12 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4
13 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.6
14 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.3 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.4 | 24.8
15 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26
16 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1
17 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3
18 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.4
19 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.6
20 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.8 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 29.6 | 30 | 30.4 | 30.8 | 31.3 | 31.7
21 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 32.9
22 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 31 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34
23 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.7 | 32.1 | 32.6 | 33 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.2
24 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.6 | 35 | 35.4 | 35.9 | 36.3
25 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.5 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 36.1 | 36.6 | 37 | 37.4
26 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.1 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.1 | 35.5 | 36 | 36.4 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.5
27 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.6 | 32 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 38 | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6
28 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.7
29 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 32.9 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 38 | 38.5 | 38.9 | 39.3 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 41 | 41.4 | 41.8
30 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.4 | 31.8 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.9 | 37.3 | 37.8 | 38.2 | 38.7 | 39.1 | 39.6 | 40 | 40.4 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9
31 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 41 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9
32 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 34.7 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.5 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 39 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9
33 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.5 | 33.9 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 36.6 | 37.1 | 37.5 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40 | 40.5 | 40.9 | 41.3 | 41.8 | 42.2 | 42.6 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.5 | 45.9
34 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.5 | 46.9
35 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.5 | 32 | 32.4 | 32.9 | 33.3 | 33.7 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.2 | 44.6 | 45 | 45.5 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.9
36 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.6 | 32 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 36 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 38.3 | 38.7 | 39.2 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.7 | 45.2 | 45.6 | 46 | 46.4 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 48.9
37 | 28.2 | 28.6 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.7 | 32.1 | 32.6 | 33 | 33.5 | 33.9 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 36.1 | 36.6 | 37 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 41 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8
38 | 29.1 | 29.6 | 30 | 30.4 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 34 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 38 | 38.5 | 38.9 | 39.3 | 39.8 | 40.2 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 42 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.9 | 48.3 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7
39 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.3 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 34.1 | 34.5 | 35 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.6 | 39 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | 41.2 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43 | 43.4 | 43.9 | 44.3 | 44.7 | 45.2 | 45.6 | 46 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.9 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6
40 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.6 | 35.1 | 35.5 | 36 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | 39.6 | 40 | 40.4 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.2 | 42.6 | 43.1 | 43.5 | 44 | 44.4 | 44.8 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51 | 51.4 | 51.7 | 52.1 | 52.5
41 | 32 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 41 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.6 | 44 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.9 | 48.3 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.6 | 53 | 53.4
42 | 33 | 33.5 | 33.9 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 42 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.6 | 45 | 45.4 | 45.9 | 46.3 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52 | 52.4 | 52.8 | 53.2 | 53.5 | 53.9 | 54.3
43 | 34 | 34.4 | 34.9 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | 38.5 | 39 | 39.5 | 39.9 | 40.4 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.6 | 43 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.5 | 46 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.2 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.7 | 55.1
44 | 35 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 39.1 | 39.5 | 40 | 40.5 | 40.9 | 41.4 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.6 | 44 | 44.4 | 44.8 | 45.2 | 45.7 | 46.1 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | 55.5 | 55.9
45 | 36 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.8 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.6 | 45 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.6 | 47 | 47.4 | 47.9 | 48.3 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.6 | 53 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.5 | 54.9 | 55.3 | 55.6 | 56 | 56.4 | 56.7
46 | 37 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.9 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.6 | 46 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52 | 52.4 | 52.8 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.3 | 54.6 | 55 | 55.4 | 55.8 | 56.1 | 56.5 | 56.8 | 57.2 | 57.5
47 | 38.1 | 38.5 | 39 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.9 | 44.4 | 44.8 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54 | 54.4 | 54.8 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.2 | 56.6 | 57 | 57.3 | 57.7 | 58 | 58.4
48 | 39.2 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41 | 41.4 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.2 | 43.6 | 44 | 44.5 | 45 | 45.4 | 45.8 | 46.3 | 46.7 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50 | 50.4 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 54.9 | 55.3 | 55.6 | 56 | 56.4 | 56.8 | 57.1 | 57.5 | 57.8 | 58.2 | 58.5 | 58.9 | 59.2
49 | 40.3 | 40.8 | 41.2 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43 | 43.4 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.1 | 45.6 | 46 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.2 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.2 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.7 | 55.1 | 55.5 | 55.8 | 56.2 | 56.6 | 56.9 | 57.3 | 57.7 | 58 | 58.4 | 58.7 | 59.1 | 59.4 | 59.8 | 60.1
50 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 47.1 | 47.5 | 47.9 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 53.5 | 53.8 | 54.2 | 54.6 | 54.9 | 55.3 | 55.7 | 56 | 56.4 | 56.8 | 57.1 | 57.5 | 57.8 | 58.2 | 58.6 | 58.9 | 59.3 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.7 | 61
51 | 42.6 | 43.1 | 43.5 | 44 | 44.4 | 44.8 | 45.2 | 45.6 | 46.1 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | 55.5 | 55.9 | 56.3 | 56.6 | 57 | 57.3 | 57.7 | 58.1 | 58.4 | 58.8 | 59.1 | 59.5 | 59.8 | 60.2 | 60.5 | 60.9 | 61.2 | 61.6 | 61.9
52 | 43.8 | 44.2 | 44.7 | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52 | 52.4 | 52.8 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.3 | 54.7 | 55 | 55.4 | 55.8 | 56.1 | 56.5 | 56.8 | 57.2 | 57.5 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 59 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.4 | 60.8 | 61.1 | 61.4 | 61.8 | 62.1 | 62.5 | 62.8
53 | 44.9 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 46.6 | 47.1 | 47.5 | 47.9 | 48.3 | 48.6 | 49 | 49.4 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.2 | 52.6 | 53 | 53.4 | 53.8 | 54.1 | 54.5 | 54.9 | 55.3 | 55.6 | 56 | 56.4 | 56.7 | 57.1 | 57.4 | 57.8 | 58.1 | 58.5 | 58.9 | 59.2 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.4 | 62.7 | 63 | 63.4 | 63.7
54 | 46.1 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.2 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.7 | 55.1 | 55.5 | 55.8 | 56.2 | 56.6 | 57 | 57.3 | 57.7 | 58 | 58.4 | 58.7 | 59.1 | 59.4 | 59.8 | 60.1 | 60.5 | 60.9 | 61.2 | 61.6 | 61.9 | 62.2 | 62.6 | 62.9 | 63.3 | 63.6 | 63.9 | 64.3 | 64.6
55 | 47.2 | 47.6 | 48 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.1 | 51.5 | 51.9 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.2 | 54.6 | 55 | 55.4 | 55.7 | 56.1 | 56.4 | 56.8 | 57.2 | 57.5 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 59 | 59.3 | 59.7 | 60 | 60.4 | 60.7 | 61.1 | 61.4 | 61.8 | 62.1 | 62.5 | 62.8 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.2 | 64.5 | 64.9 | 65.2 | 65.5
56 | 48.3 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 53 | 53.3 | 53.7 | 54.1 | 54.5 | 54.9 | 55.3 | 55.6 | 56 | 56.4 | 56.7 | 57.1 | 57.4 | 57.8 | 58.1 | 58.5 | 58.9 | 59.2 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.4 | 62.7 | 63.1 | 63.4 | 63.8 | 64.1 | 64.4 | 64.8 | 65.1 | 65.5 | 65.8 | 66.1 | 66.5
57 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51 | 51.4 | 51.8 | 52.1 | 52.5 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 54 | 54.4 | 54.7 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.3 | 56.6 | 57 | 57.4 | 57.7 | 58.1 | 58.4 | 58.7 | 59.1 | 59.5 | 59.8 | 60.2 | 60.6 | 60.9 | 61.3 | 61.6 | 62 | 62.3 | 62.6 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.4 | 64.7 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66.1 | 66.4 | 66.7 | 67.1 | 67.4
58 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 52.8 | 53.2 | 53.5 | 53.9 | 54.2 | 54.6 | 55 | 55.4 | 55.8 | 56.1 | 56.5 | 56.9 | 57.3 | 57.6 | 58 | 58.3 | 58.7 | 59 | 59.4 | 59.7 | 60.1 | 60.5 | 60.8 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.2 | 62.6 | 62.9 | 63.3 | 63.6 | 64 | 64.3 | 64.6 | 65 | 65.3 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4
59 | 51.7 | 52.1 | 52.4 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.3 | 54.6 | 55 | 55.3 | 55.7 | 56.1 | 56.4 | 56.8 | 57.2 | 57.5 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 59 | 59.3 | 59.7 | 60 | 60.4 | 60.7 | 61.1 | 61.4 | 61.8 | 62.1 | 62.5 | 62.8 | 63.2 | 63.5 | 63.9 | 64.2 | 64.6 | 64.9 | 65.2 | 65.6 | 65.9 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.3 | 67.6 | 68 | 68.3 | 68.6 | 69 | 69.3
60 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.3 | 54.7 | 55 | 55.4 | 55.7 | 56.1 | 56.4 | 56.8 | 57.1 | 57.5 | 57.9 | 58.2 | 58.6 | 58.9 | 59.3 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.7 | 61 | 61.4 | 61.7 | 62.1 | 62.4 | 62.8 | 63.1 | 63.4 | 63.8 | 64.1 | 64.5 | 64.8 | 65.2 | 65.5 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.6 | 68.9 | 69.2 | 69.6 | 69.9 | 70.3
61 | 53.9 | 54.3 | 54.7 | 55.1 | 55.4 | 55.8 | 56.1 | 56.5 | 56.8 | 57.1 | 57.4 | 57.8 | 58.2 | 58.5 | 58.9 | 59.3 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.7 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.4 | 62.7 | 63 | 63.4 | 63.7 | 64.1 | 64.4 | 64.8 | 65.1 | 65.5 | 65.8 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 68.2 | 68.5 | 68.9 | 69.2 | 69.5 | 69.9 | 70.2 | 70.5 | 70.9 | 71.2
62 | 55.1 | 55.4 | 55.8 | 56.2 | 56.5 | 56.9 | 57.2 | 57.5 | 57.9 | 58.2 | 58.5 | 58.9 | 59.2 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.4 | 63.7 | 64 | 64.4 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66.1 | 66.4 | 66.8 | 67.1 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.5 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 69.8 | 70.2 | 70.5 | 70.8 | 71.2 | 71.5 | 71.9 | 72.2
63 | 56.2 | 56.5 | 56.9 | 57.2 | 57.6 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 58.9 | 59.2 | 59.5 | 59.9 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67.1 | 67.4 | 67.8 | 68.1 | 68.5 | 68.8 | 69.1 | 69.4 | 69.8 | 70.1 | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.2
64 | 57.2 | 57.6 | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 59 | 59.3 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | 60.6 | 60.9 | 61.3 | 61.6 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.3 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68.1 | 68.4 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 69.8 | 70.1 | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.9 | 73.2 | 73.6 | 73.9 | 74.2
65 | 58.2 | 58.6 | 58.9 | 59.3 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.6 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.3 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69.1 | 69.4 | 69.8 | 70.1 | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.9 | 73.2 | 73.6 | 73.9 | 74.3 | 74.6 | 75 | 75.3
66 | 59.3 | 59.6 | 60 | 60.3 | 60.7 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.3 | 62.6 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.3 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73.2 | 73.6 | 73.9 | 74.3 | 74.6 | 75 | 75.3 | 75.7 | 76 | 76.4
67 | 60.3 | 60.6 | 61 | 61.3 | 61.7 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.3 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.7 | 67 | 67.3 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 71.1 | 71.4 | 71.8 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.9 | 74.2 | 74.6 | 75 | 75.3 | 75.7 | 76 | 76.4 | 76.7 | 77.1 | 77.4
68 | 61.3 | 61.6 | 62 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.3 | 67.7 | 68 | 68.3 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.4 | 70.7 | 71.1 | 71.4 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.8 | 73.1 | 73.5 | 73.8 | 74.2 | 74.5 | 74.9 | 75.3 | 75.6 | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.4
69 | 62.3 | 62.7 | 63 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.4 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.3 | 68.7 | 69 | 69.3 | 69.7 | 70 | 70.4 | 70.7 | 71 | 71.4 | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.8 | 73.1 | 73.4 | 73.8 | 74.1 | 74.5 | 74.8 | 75.2 | 75.5 | 75.9 | 76.2 | 76.6 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 78.4 | 78.7 | 79 | 79.4
70 | 63.3 | 63.7 | 64 | 64.4 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.3 | 69.7 | 70 | 70.3 | 70.7 | 71 | 71.4 | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73.1 | 73.4 | 73.8 | 74.1 | 74.4 | 74.8 | 75.1 | 75.5 | 75.8 | 76.2 | 76.5 | 76.9 | 77.2 | 77.6 | 77.9 | 78.3 | 78.6 | 79 | 79.3 | 79.6 | 80 | 80.3
71 | 64.3 | 64.7 | 65 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.3 | 70.7 | 71 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.4 | 72.7 | 73.1 | 73.4 | 73.7 | 74.1 | 74.4 | 74.8 | 75.1 | 75.4 | 75.8 | 76.1 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 77.5 | 77.8 | 78.2 | 78.5 | 78.9 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.2 | 80.6 | 80.9 | 81.3
72 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.4 | 70.7 | 71 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.4 | 73.7 | 74.1 | 74.4 | 74.7 | 75.1 | 75.4 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.8 | 77.1 | 77.5 | 77.8 | 78.1 | 78.5 | 78.8 | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 80.2 | 80.5 | 80.9 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.2
73 | 66.4 | 66.7 | 67 | 67.4 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.3 | 70.7 | 71 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.4 | 74.7 | 75.1 | 75.4 | 75.7 | 76.1 | 76.4 | 76.8 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.5 | 78.8 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 83.1
74 | 67.3 | 67.7 | 68 | 68.4 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.3 | 70.7 | 71 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.4 | 74.7 | 75 | 75.4 | 75.7 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.4 | 78.8 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84.1
75 | 68.3 | 68.7 | 69 | 69.4 | 69.7 | 70 | 70.4 | 70.7 | 71 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.4 | 75.7 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 78.1 | 78.4 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | 79.8 | 80.1 | 80.5 | 80.8 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.1
76 | 69.3 | 69.7 | 70 | 70.4 | 70.7 | 71 | 71.4 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.3 | 75.7 | 76 | 76.4 | 76.7 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80.1 | 80.4 | 80.8 | 81.1 | 81.4 | 81.8 | 82.1 | 82.5 | 82.8 | 83.1 | 83.5 | 83.8 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 86
77 | 70.3 | 70.7 | 71 | 71.4 | 71.7 | 72 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.3 | 75.7 | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.4 | 77.7 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80.1 | 80.4 | 80.7 | 81.1 | 81.4 | 81.7 | 82.1 | 82.4 | 82.8 | 83.1 | 83.4 | 83.8 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 86 | 86.3 | 86.6 | 86.9
78 | 71.3 | 71.7 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.6 | 75 | 75.3 | 75.7 | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 78.3 | 78.7 | 79 | 79.4 | 79.7 | 80.1 | 80.4 | 80.7 | 81 | 81.4 | 81.7 | 82 | 82.4 | 82.7 | 83 | 83.4 | 83.7 | 84 | 84.4 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 86 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.2 | 87.5 | 87.7
79 | 72.3 | 72.7 | 73 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.3 | 75.6 | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 78.3 | 78.7 | 79 | 79.3 | 79.7 | 80 | 80.4 | 80.7 | 81 | 81.4 | 81.7 | 82 | 82.3 | 82.6 | 83 | 83.3 | 83.6 | 84 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.3 | 85.6 | 85.9 | 86.2 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | 88 | 88.3 | 88.5
80 | 73.3 | 73.7 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.4 | 75.7 | 76 | 76.3 | 76.6 | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 | 78.3 | 78.7 | 79 | 79.3 | 79.7 | 80 | 80.3 | 80.7 | 81 | 81.3 | 81.7 | 82 | 82.3 | 82.6 | 83 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.8 | 86.2 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | 88.8 | 89.1 | 89.3
81 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.4 | 75.7 | 76 | 76.4 | 76.7 | 77 | 77.3 | 77.6 | 78 | 78.3 | 78.7 | 79 | 79.3 | 79.7 | 80 | 80.3 | 80.7 | 81 | 81.3 | 81.7 | 82 | 82.3 | 82.6 | 83 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.5 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | 88.8 | 89 | 89.3 | 89.6 | 89.8 | 90.1
82 | 75.4 | 75.7 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 78 | 78.3 | 78.7 | 79 | 79.3 | 79.7 | 80 | 80.3 | 80.7 | 81 | 81.3 | 81.7 | 82 | 82.3 | 82.7 | 83 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.4 | 88.7 | 89 | 89.3 | 89.5 | 89.8 | 90.1 | 90.3 | 90.6 | 90.8
83 | 76.4 | 76.8 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 78.1 | 78.4 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80 | 80.4 | 80.7 | 81 | 81.4 | 81.7 | 82 | 82.4 | 82.7 | 83 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.1 | 88.4 | 88.7 | 89 | 89.2 | 89.5 | 89.8 | 90 | 90.3 | 90.6 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 91.5
84 | 77.5 | 77.8 | 78.2 | 78.5 | 78.8 | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.4 | 80.7 | 81.1 | 81.4 | 81.7 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83 | 83.4 | 83.7 | 84 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.4 | 88.7 | 89 | 89.3 | 89.5 | 89.8 | 90 | 90.3 | 90.6 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 91.5 | 91.8 | 92 | 92.2
85 | 78.6 | 78.9 | 79.3 | 79.6 | 79.9 | 80.2 | 80.6 | 80.9 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.1 | 82.4 | 82.8 | 83.1 | 83.4 | 83.7 | 84.1 | 84.4 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.9 | 86.2 | 86.5 | 86.8 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | 88.7 | 89 | 89.3 | 89.6 | 89.8 | 90.1 | 90.3 | 90.6 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.8 | 92 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 92.9
86 | 79.7 | 80 | 80.4 | 80.7 | 81 | 81.4 | 81.7 | 82 | 82.3 | 82.6 | 82.8 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84.1 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 86 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | 88 | 88.3 | 88.5 | 88.8 | 89.1 | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.4 | 90.6 | 90.9 | 91.1 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.8 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.6
87 | 80.9 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 83.1 | 83.4 | 83.7 | 83.9 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 88.1 | 88.4 | 88.6 | 88.9 | 89.2 | 89.4 | 89.7 | 90 | 90.2 | 90.5 | 90.7 | 91 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 91.9 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | 94 | 94.2 | 94.4
88 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83 | 83.3 | 83.7 | 83.9 | 84.2 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 86 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.2 | 87.4 | 87.7 | 88 | 88.3 | 88.5 | 88.8 | 89.1 | 89.3 | 89.6 | 89.8 | 90.1 | 90.3 | 90.6 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.1 | 94.3 | 94.5 | 94.7 | 94.9 | 95.1
89 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.6 | 85.9 | 86.2 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.4 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | 88.7 | 89 | 89.3 | 89.5 | 89.8 | 90 | 90.3 | 90.5 | 90.8 | 91 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 92 | 92.2 | 92.4 | 92.7 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.6 | 93.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.7 | 95.9
90 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 86 | 86.3 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 88.2 | 88.4 | 88.7 | 89 | 89.2 | 89.5 | 89.8 | 90 | 90.2 | 90.5 | 90.7 | 91 | 91.2 | 91.4 | 91.7 | 91.9 | 92.1 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | 93.9 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.8
91 | 85.7 | 86 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.2 | 87.4 | 87.7 | 88 | 88.2 | 88.4 | 88.7 | 89 | 89.3 | 89.5 | 89.8 | 90 | 90.3 | 90.5 | 90.8 | 91 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 91.9 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | 93.9 | 94.1 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.8 | 97 | 97.2 | 97.4 | 97.7
92 | 87 | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 88.1 | 88.4 | 88.6 | 88.9 | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 90.1 | 90.4 | 90.6 | 90.9 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.8 | 92 | 92.2 | 92.4 | 92.7 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.5 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.6 | 96.8 | 97 | 97.2 | 97.5 | 97.7 | 98 | 98.2 | 98.5 | 98.7
93 | 88.2 | 88.5 | 88.8 | 89.1 | 89.3 | 89.6 | 89.8 | 90 | 90.3 | 90.5 | 90.7 | 91 | 91.2 | 91.4 | 91.7 | 91.9 | 92.1 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.1 | 94.3 | 94.5 | 94.7 | 94.9 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98 | 98.3 | 98.6 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 100
94 | 89.5 | 89.7 | 90 | 90.2 | 90.5 | 90.7 | 91 | 91.2 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.9 | 98.1 | 98.4 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.5 | 99.8
95 | 90.7 | 90.9 | 91.2 | 91.4 | 91.6 | 91.9 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.6 | 93.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 99 | 99.3 | 99.6 | 99.9
96 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 93.9 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.2 | 98.4 | 98.7 | 98.9 | 99.2 | 99.5 | 99.7 | 100
97 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.6 | 93.8 | 94 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 94.9 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.6 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.9
98 | 93.9 | 94.1 | 94.3 | 94.5 | 94.7 | 94.9 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.6 | 97.8 | 98 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | 99 | 99.2 | 99.5 | 99.8
99 | 94.7 | 94.9 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.7 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | 99 | 99.3 | 99.5 | 99.8
100 |  | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 100
Temperature Correction of Alcometer Readings
***NOTE CORRECTED READING IS ROUNDED TO NEAREST WHOLE NUMBER***
Observed Alcometer reading | 60 | % abv
Observed temp | 30 | °C
Actual corrected abv | 57 | % abv